FC-3A双头粉尘采样器

说

明

书

北京恒奥德仪器仪表有限公司

- 概述

FC-3A粉尘采样器是环境监测部门、劳动保护卫生防疫部门用于冶金、矿山、铸造、建材、水泥、陶瓷具有粉尘危害的部门及生产车间等劳动场所，用于环境监测及粉尘浓度的测定。能在温度为—10 OC ~ 45OC，相对湿度不大于90%；大气压力为86 ~ 106kpa，且无爆炸和强震动的工作环境下正常工作。

- 结构与性能

整套仪器由仪器主体，三脚架两部分组成。

三角架是用来支撑仪器主体，其高度在0.7 ~ 1.5m之间，并可以根据工作需要进行调节。

仪器主机，重约3.6kg，其外形尺寸为230×205×120mm并配有2个采样头。

仪器面板上装有2支5 ~30L/min转子流量计，用于显示两个采样头的流量，同时还可根据不同的情况分别对2 个流量进行调节。

该仪器配有在999分钟之间任意设定采样时间的电脑控制装置，其精度为0.1%,性能稳定可靠。

仪器配置交直流两用电源。采样时，当交流电源突然中断时，直流电源会自动切换继续工作。其中直流电源采用体积小，重量轻，容量大的锂电池，一次充满后可连续工作120分钟。

仪器背部配有电源插座，保险座，直流开关和两个采样头。

其气路示意图如下：

1、采样头    2、玻璃转子流量计    3、流量调节阀     4、抽气泵

按键功能说明

充电中途停电，虽未充满但能采样工作，此时需按此键使仪器转入采样工况。

复位

加键，按下此键不松开，采样设定时间不停地自动加1，松开即停。

减键，按下此键不松开，采样设定时间不停地自动减1，松开即停。

在采样时间设定好的状态下，按下此键采样开始，

采样

到设定时间即停，如需中途停止采样再按下此键即

停。

按下此键，充电开始，充电指示灯亮。

充电

仪器侧面装有流量调节旋钮，用于调节采样流量。

主要技术指标：

- 采样流量：5~30L/min

- 负载能力：在采样器入口附加1500pa阻力时，流量不<20L/min

- 流量精度：2.5级

- 工作流量稳定性：≤5%

- 工作噪声：≤75dB

- 连续工作时间：120min（直流）

- 定时采样：999分钟内任意设定（交流）

- 工作环境：温度 -10℃ ~ 40℃，相对湿度<90%

- 工作电压：DC：11V   AC:220±10V

- 工作电源：可充式锂电池组：NIM4AH×1块

- 外型尺寸：(230×205×120)mm

- 重量：3.6kg

- 使用方法

1、使用前准备：

按下仪器背后的直流开关，查看电压指示条形码，（条形码为五格）如果只剩最后一格微亮，则蓄电池需充电。

2、充电：

该仪器设定充电时间为7小时，插上电源插头，按下背板直流开关，面板电压指标条形码亮，然后再按下面板充电按钮 ，充电指示灯亮充电开始，同时数码管面板显示充电时间420分钟，充电时间设置为倒计时。数码管显示全部为零，充电指示灯熄，充电完毕。充电期间中途停电，不论时间长短，来电后会继续充电。充电期间如需仪器工作，则按复位键即可。充电过程中，条形码应全亮，若不亮则充电失灵，须排除故障后再充。

3、采样：

（1） 采样时，展开“三脚架”将仪器主机置于其上面，旋紧“三角架”上固定螺钉。其高度在0.7~1.7m之内可根据需要进行调节，以操作者平视“转子流量计”刻度为最宜。

（2） 将2个“采样头”装好采样滤膜，安装在背板两个“采样头座”上，旋紧即可。

（3） 流量调节，首先要设置流量调节，时间1分钟。打开背板直流开关，电机瞬时启动，待“数码管”全部为零停止时，按“加”键，使“数码管”为1，然后按“采样”键，泵开始工作，旋开“流量调节阀”，将流量调到所需流量，亦可用流量调节阀进行微调，调节仪器侧面流量调节旋钮，到1分钟后，会自动停机。

- 设置，按下“加”键不松开，直到调到所需时间为止，松开即停。

- 按下“采样”键，采样开始，直到设置采样时间下降为零时，采样自动停止。中途如需停止采样，再次将“采样”键按下即可停止。

- 及排除方法：

| 故障现象 | 故障原因 | 排除方法 |
| --- | --- | --- |
| 电机不转 （即开机后无工作声） | - 保险烧断或保险接触不良。 - 放电后锂电池本身对电池进行了保护。 - 机械传动部位卡死。 - 仪器电源开路 | - 更换保险管。 - 用稳压电源从11V开始缓慢上调，发现电流表指针突然摆，证明电源已经打开。 - 打开仪器排除卡死部位。 - 找出开路原因接通电源。 |
| 仪器工作但无流量显示 | - 机内胶管成死角 - 机内胶管脱落 | - 排除死角。 - 接通胶管。 |
| 仪器工作时流量过低 | - 电源电压过低。 - 橡皮管连接处有漏气现象。 | - 重新充电。 - 找出漏气部位排除漏气或更换橡胶管。 |

- 注意事项：

1、仪器是不防爆型，切勿在有爆炸危险的场所使用。

2、仪器在不采样时，请不要随意开动仪器以防止大气中的杂物吸入仪器内，造成杂物把抽气泵泵膜阻搁，不能正常工作。

- 仪器工作环境为－10 OC ~ 45 OC

装箱单

1、FC-3A双头粉尘采样器                   一台

2、三角架                                 一付

3、电源线                                 一付

4、采样头                                 二个

5、滤膜纸                                 一盒

6、1.5A保险                               一个

7、使用说明书                             一份

8、产品合格证                             一份

9、滤膜夹盒                               四套

北京恒奥德仪器仪表有限公司

010－51658042、18911231089  周晗