一、概述

HABD-1B型数显白度仪整体由光源、光学系统、探测系统、数据处理与显示系统等构成，总体白度值为蓝光白度R457。

定义光谱漫反射比均为1的理想表面的白度为100，光谱漫反射比均为零的绝对黑表面白度为0。

本仪器完全按照国际照明委（CIE）规定的标准光源及照明条件而设计，通过严格检测、调试，并执行企业标准Q/IMRJ1-2005，可适用于GB2913、GB5950、GB8940.1、GB12097、GB13025.2等国家标准。

二、用途

HABD-1B型数显白度仪主要适用于白色和近白色物体或粉末表面的白度测量。可以准确地得出与视感度相一致的白度值。对于经荧光增白剂处理过的物体，可以定量反映荧光增白后的白度值。对于纸张的不透明度可以准确测量。

本仪器可广泛应用于纺织印染、油漆涂料、化工建材，纸张纸版、塑料制品、白色水泥、陶瓷、搪瓷、瓷土、滑石粉、淀粉、面粉、食盐、洗涤剂、化妆品等物体的白度测量。

三、工作原理

仪器利用光电转换原理，采用模数转换电路，将测量样品表面反射的辐亮度能量值，经信号放大、A/D转换、数据处理，最后显示出相应的白度值。

四、仪器特点

- 交、直流供电，低功耗配置，便于外出或实验室使用。

- 采用LCD液晶显示，读数清晰舒适。

- 采用高精度集成电路，特制高效长寿命光源可达10万小时，有效保证仪器长时间稳定工作。

- 自动关机功能，低电压指示功能，提示用户更换电池，以保证测量结果的准确。

- 配有测量值输出接口，可配接记录仪。

- 采用国家标定白板来传递标准值，测量准确可靠。

五、主要技术参数

- 白度表示： R457蓝光白度；

- 光源: 近似A光源   模拟D65光源；

- 照测条件: 45/0；

- 零点漂移:0.1；

- 示值漂移:0.2；

- 重复性：0.2；

- 示值误差:1.0；

- 环境温度：工作温度(5∽35)℃；贮存温度(-20℃∽55)℃；

9. 信号输出：0∽2V配接输入阻抗＞100KΩ的记录仪；

10. 电源:5节5号AA碱性电池或电源适配器DC 7.5V；

11. 尺寸:235×65.5×75；

12．重量:350g。

六、注意事项

本仪器属计量器具，严禁随意拆卸，使用前请仔细阅读使用说明书。

- 工作环境应无腐蚀性气体及震动源。

- 周围不得有强光源照射及强磁场干扰。

- 周围空气应干燥，不得有粉尘等漂浮物。

- 仪器长时间停用后，应相应延长预热时间，以提高稳定性。

- 电源电压必须符合工作条件。

- 不得将样品掉入测量筒内，以免不能调零。

- 不得用手直接触摸光学元器件，以免影响光谱特性。

- 不得将黑筒及工作白板受到污染，以免影响准确度。

七、使用说明

（一）使用须知：

- 仪器使用前必须仔细阅读本说明书，严格按照规定的工作条件及使用方法。

- 标准白板与工作标准白板是供仪器工作时作校准定标的。必须保持表面清洁，不能暴露在灰尘中，应放入盛有硅胶的干燥器中保存，避免人为地影响其标称值。日常测量应以工作标准白板来校正仪器为主，工作标准白板的量值是由随机的标准白板来传递的，测量时应注意白板的取向。

- 保持仪器光学零件的干净切勿用手擦摸，如光学零件有灰尘，应用洗耳球吹去表面灰尘或用擦镜纸擦拭，如光学零件有油迹、霉点等，应用脱脂棉球蘸无水酒精擦拭零件表面。仪器不用时，要套上防尘罩，防尘罩自制。

- 在开机工作前，应用干净不落毛的棉布或纸将仪器的测量口擦拭干净，以免沾污白板及测试样品。

- 被测试样品表面须均匀平整，在重复测试时应保持被测样品纵横方向的一致性。对于非平整均匀被测试样（如粉末、颗粒、纤维状等）的测试，其取样方法见样品制作。

（二）样品制作

- 如果样品的测量面，存在着无法改善的“不均匀”现象，或具有横、纵向纹痕的区别，则可将样品进行不同位置或不同角度的测量，取所测得白度值的平均值，代表此样品的白度。

- 对于纸张、布及各种纤维织品要取重叠若干层试样，使其不透光为止（如纸张则要根据QB534-67规定取重叠50*70毫米的试样若干张使其不透光为止，即增加试样的张数白度值不变为止即为不透光）。

- 对于粉末或细小颗粒状样品，则应将样品盛放在粉末器中，用表面干净光洁的玻璃板将样品表面压平。由于不同的测试条件会带来不同的测试结果。所以，要想建立同类样品之间的白度值关系，则须统一规定测试样品的取样方法。包括重量、粒度及压紧方法，使样品之间有相近似的密度和表面平整度。若要求较高的测量精度，应选购的恒压粉体成型器。

- 对于纤维状的物品，如棉花、化纤、羊毛、蚕丝等，先经整理，梳成一个纵向的表面，然后要放在自制试样盒中进行测试，取样方法（包括数量），应该统一，且要多做几个试样测其平均值为宜。

（三）标准白板的量值传递

1．开机预热：

接通电源线，按动仪器左侧的电源开关，预热30秒。

2．校零：

将黑筒放在测量口上，注意黑筒与测量口的结合不要漏光，等显示值稳定后，调节调零（Zero Adjust）旋钮，使显示屏显示为00.0。

3. 校正：

将黑筒取下，放上标准白板（注意标准白板的方向），等数值稳定后调节校正（Correction）旋钮，使显示值与标准白板的白度值一致，取下标准白板。

4．工作标准白板的标定：

将工作标准白板置于测量孔进行测量，待显示值稳定后，即是工作标准白板的标定值。

日常测量应以工作标准白板校正为主。作为日常校正仪器量值的工作标准白板，应每月用标准白板自行标定，标定三次以上的平均值为工作标准白板的白度值。

（四）测量步骤

1．开机预热：

接通电源线，按动仪器左侧的电源开关，预热30秒。

2．校零：

将黑筒放在测量口上，注意黑筒与测量口的结合不要漏光，等显示值稳定后，调节调零（Zero Adjust）旋钮，使显示屏显示为00.0。

3. 校正：

将黑筒取下，放上工作标准白板（注意工作标准白板的方向），等数值稳定后调节校正（Correction）旋钮，使显示值与工作标准白板的标定值一致，取下工作标准白板。

4．测量：

将样品置于测量孔进行测量。待显示值稳定后，即是该测量值。

（五）测量方法

对于连续测试且对比程度要求高的样品测试，应该时而以黑筒和工作标准白板分别进行调零和校正，避免仪器示值漂移的影响，样品放置测量孔时应注意其平整度。

1．R457白度的测量：

对于无荧光物体的白度测量，将仪器预调好后，即可将待测样品置在测量孔上，待显示值稳定后即可记下白度值。

2．荧光增白量的测量：

a．仪器预调后先将无荧光物体进行测量，并记下该白度值（设为W1）。

b．将加入荧光增白剂的物体进行测量，并记下增白的总白度值（设为W2）。

C．荧光增白量的计算，F=W1-W2

3．不透明度T的测量：

符合ISO2471-77规定的方法测试。

在预调后仪器对样品进行测试，样品应由足够的厚度层数以不透明为限。

a．将试样放于仪器上测试，然后将试样最上层取下放到最低层依次测定共测五层试样，记录每层试样的光反射因素R∞。

b．将上面已测过的五层试样分别以黑筒为衬底，记录每层表面的光反射因素R0。

C．重复a、b步骤，分别测得原试样每层面的R∞和R0值。

d．计算正、反两面R∞和R0的平均值。

e．计算正、反面的不透明度（T）：

T=100R0R∞

计算每面不透明度，准确至0.5%，如果差值大于0.5%，应分别鉴定正反面的不透明度，若差值不大于0.5%，则报告全体平均值。

八、仪器的维护和检修

1．随机的标准白板，应定期送上级计量单位或行业测试中心站核准，每一年一次。如果受到污染，经清洗后应及时送检并重新定标。

2．标准白板和工作标准白板均应置于干燥器中避光保存

3．光学系统元件，严禁用手触摸，以免留下汗迹，影响光谱透过率，在使用较长日期后，应用脱脂棉蘸上无水酒精，用镊子夹持，然后用干燥的脱脂棉擦拭干净（非专业人员请勿操作）。

4．测试粉末或细小颗粒状样品时，要小心缓慢，避免样品进入测量孔内，以免仪器不能校零及测量不准确。

5．在用户遵守仪器规定的方法操作使用，自仪器购机日起一年内，因制造质量问题而发生损坏或不能工作，制造厂负责无偿地为用户维修。因用户使用不当而损坏仪器，制造厂则相应收取零件费及人工费。保修期外产品，制造厂负责终身维护。

九 仪器配置表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白度仪 | 台 | 1 |  |
| 2 | 铝合金箱 | 个 | 1 |  |
| 3 | 电源适配器 | 个 | 1 |  |
| 4 | 标准白板 | 块 | 1 | 仪器校准（量值传递） |
| 5 | 工作标准白板 | 块 | 1 | 仪器校准 |
| 6 | 调零黑筒 | 个 | 1 | 仪器调零 |
| 7 | 粉未盒 | 个 | 2 | 用于装粉末状样品 |
| 8 | 压制玻璃 | 块 | 1 | 用于压平粉末状样品 |
| 9 | 说明书 | 本 | 1 |  |
| 10 | 合格证 | 份 | 1 |  |
| 11 | 产品保修单 | 份 | 1 |  |